技术要求

项目一  电感耦合等离子体发射光谱仪

一、执行标准

乙方在分析仪器的设计、设备选择、制作安装及调试过程，有关的技术文件和图纸遵循下列标准和规范，所有规范最新版本为执行版本。

该光谱仪符合ISO9001等国际标准。

验收标准：JJG 768—2005《中华人民共和国国家计量检定规程—发射光谱仪》。

二、供货范围和要求

3.1整机配置基本要求

| 序号 | 货物名称 | 包含配件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体 发射光谱仪 | 电感耦合等离子体发射光谱仪主机 | 适用于高盐样品分析、原装进口 |
|  |  | 氩气加湿器 | / |
|  |  | 进样系统（包括炬管、雾化器、雾室、蠕动泵管、进样管、废液管及连接管等） | / |
| 2 | 电脑 | 一体机，显示器27，i7处理器，16G内存，1T固态硬盘 | 联想品牌 |
| 3 | 打印机 | 打印机 | 惠普Laser MFP 1136w |
| 4 | 稳压电源 | 10KVA | / |
| 5 | 单相隔离变压器 | 10KVA | / |

3.2备品备件（标准配置之外）

| 序号 | 货物名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐高盐矩管 | 原装进口 |
| 2 | 耐高盐雾化器 | 原装进口 |
| 3 | 雾室、中心管 | 原装进口 |
| 4 | 进样针 | / |
| 5 | 蠕动泵进样管 | / |
| 6 | 蠕动泵排液管 | / |
| 7 | 进样毛细管 | / |
| 8 | 矩管夹/托 | / |
| 9 | 空气过滤网 | / |

3.3消耗品清单

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钙单元素溶液标准物质 | 100μg/mL |
| 2 | 钙单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL |
| 3 | 镁单元素溶液标准物质 | 100μg/mL |
| 4 | 锶单元素溶液标准物质 | 100μg/mL |
| 5 | 钡单元素溶液标准物质 | 100μg/mL |
| 6 | 铝单元素溶液标准物质 | 100μg/mL |
| 7 | 二氧化硅单元素溶液标准物质 | 100μg/mL |
| 8 | 锰单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL |
| 9 | 镍单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL |
| 10 | 铁单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL |
| 11 | 水中碘 | 100μg/mL |
| 12 | 铜单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL |
| 13 | 锌单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL |
| 14 | 硒单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL |
| 15 | 砷单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL |
| 16 | 汞单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL |
| 17 | 镉单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL |
| 18 | 铬单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL |
| 19 | 铅单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL |
| 20 | 混合标准溶液 | 需包含Ca，Mg，Fe，Si，Ni，Mn，Sr，Ba，Al元素 |

3.4安装工具

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具箱 | 标准 | 1 | （满足仪器维修需求） |

三、仪器性能要求

4.1基本要求

4.1.1温度要求：+15℃～+35℃

4.1.2湿度要求: 20-80％

4.1.3电源要求：交流电源相电压为220V±10％，频率50Hz

4.1.4功率要求：5KW

4.2技术要求

4.2.1全谱直读光谱仪。

4.2.2能进行样品中元素的定性分析、半定量分析、定量分析。

4.2.3全自动控制仪器操作，所有工作气体以质量流量计自动控制和调节。

4.2.4能测定至少70种元素。

4.2.5线性动态范围≥106（以Mn 257.6nm来测定，相关系数≥0.999）。

4.3检测器

固体检测器，可同时测定谱线信号强度及干扰元素、基体背景的谱线强度。

4.4光学系统

4.4.1单色器：高性能中级阶梯光栅。

4.4.2光室：带精密光室恒温，控温精度优于0.5℃，光室氩气保护。

4.4.3波长范围：能涵盖167~770nm紫外及可见光区，全波长覆盖。

4.4.4光学分辨率：≤0.007nm在200nm处。

4.5射频发生器

4.5.1自激式固态高频发生器，直接耦合，自动调谐。

4.5.2功率750W-1350W可调。

4.5.3频率：27.12MHz/40.68 MHz。

4.6等离子体系统

4.6.1等离子体观测方式：双向观测。适用于高盐氯化钠样品分析。

4.7气路控制系统

等离子气、辅助气、雾化气全部采用质量流量计，计算机全自动监控。

4.8数据处理系统

4.8.1原装中文工作站。控制软件可以在中文版Windows10及以上系统运行。

4.8.2具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能，可快速定性和半定量分析, 并能永久保存和自动检索操作软件，并可永久保存和日后再分析。

4.8.3分析软件必须保证是最新正式版本软件。

4.9仪器验收指标

4.9.1精密度（RSD%）

短期稳定性: 测定2ppm元素标准溶液（Ca、Mg、Fe、Si、Ni、Mn、I、Sr、Ba、Al），重复测定10次的RSD≤0.5%；

长期稳定性:测定2ppm元素标准溶液（Ca、Mg、Fe、Si、Ni、Mn、I、Sr、Ba、Al），连续测定4小时的长时间稳定性RSD≤1.0%；

4.9.2检出限

检查仪器的灵敏度（或检测限），方法如下：准备三个水溶液，空白、1ppm、5ppm（此溶液中含有常见元素10个，包括: （Ca、Mg、Fe、Si、Ni、Mn、I、Sr、Ba、Al），建立一个方法，测量上述三个溶液，就可以计算出各元素的检出限（单位ppb）。该10种元素实际检出限应不高于表中数值

| 元素 | 检出限 | 元素 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.4 | Ni | 2 |
| Ca | 0.2 | Si | 2 |
| Ba | 0.3 | Sr | 0.1 |
| Mg | 0.08 | Fe | 1.5 |
| Mn | 0.3 | I | 5 |

4.9.3标准曲线及回归系数要求

用移液器移取数份25mL饱和氯化钠盐水于100mLPP容量瓶中，分别加入不同体积的多元素标准品，补加超纯水至100mL，标准溶液中各元素浓度见下表

| 标样 | St0 | St1 | St2 | St3 | St4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L |
| Al | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| As | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Ba | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Ca | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Cd | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Cr | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Cu | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Hg | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Mg | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Mn | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Ni | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Pb | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Se | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Si | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Sr | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Zn | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| Fe | 0 | 10 | 40 | 100 | 200 |
| I | 0 | 200 | 500 | 2000 | 5000 |

各元素回归系数要求

| 序号 | 元素 | 波长（nm） | 回归系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al | 167.078/396.15 | >0.9990 |
| 2 | As | 189.042 | >0.9999 |
| 3 | Ba | 455.404 | >0.9999 |
| 4 | Ca | 396.847 | >0.9999 |
| 5 | Cd | 214.438 | >0.9999 |
| 6 | Cr | 267.716 | >0.9999 |
| 7 | Cu | 324.754 | >0.9999 |
| 8 | Hg | 184.950 | >0.9999 |
| 9 | I | 178.276 | >0.9999 |
| 10 | Mg | 279.553 | >0.9999 |
| 11 | Mn | 257.611 | >0.9999 |
| 12 | Ni | 231.604 | >0.9990 |
| 13 | Pb | 220.353 | >0.9990 |
| 14 | Se | 196.090 | >0.9990 |
| 15 | Si | 251.612 | >0.9990 |
| 16 | Sr | 407.771 | >0.9999 |
| 17 | Zn | 213.856 | >0.9990 |
| 18 | Fe | 259.941 | >0.9999 |

项目二  总有机碳分析仪

- 执行标准：

乙方在分析仪器的设计、设备选择、制作安装及调试过程，有关的技术文件和图纸遵循下列标准和规范，所有规范最新版本为执行版本。全面遵循国家和国际标准：HJ 501,DIN EN1484,ISO8245,EPA415, ASTM D2579-85,DIN38409，DINVENV12260。

二、供货范围和要求

3.1整机基本配置

| 序号 | 货物名称 | 包含配件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOC分析仪 | TOC总有机碳分析仪主机 | 原装进口 |
|  |  | 中英文仪器控制数据处理软件 | / |
|  |  | 自动进样器（配备100个样品瓶） | 同品牌 |
| 2 | 电脑 | 一体机，显示器27，i7处理器，16G内存，1T固态硬盘 | 联想品牌 |
| 3 | 打印机 | 激光打印机 | 惠普Laser MFP 1136w |

3.2 主要备品备件及耗材（标准配置之外）

| 序号 | 货物名称 |
| --- | --- |
| 1 | 耐高盐燃烧管 |
| 2 | 铂催化剂 |
| 3 | 管件、密封组件等其它必备耗材 |

三、仪器性能要求

4.1基本要求

# 4.1.1温度要求：+15℃～+35℃

# 4.1.2湿度要求: 30-75％

# 4.1.3电源要求：电压为 220±10%V, 电源动态电压也应为 220±10%V，电源频率为 50 Hz。

4.2技术要求：

# 4.2.1高温反应单元：燃烧法或超临界法；

# 4.2.2耐盐性要求：≥2.6%；

# 4.2.3检测器采用高灵敏度非色散红外检测器。

# 4.2.4测量范围：液体：TOC：0mg/l~25000mg/l，TOC检出限4ppb（燃烧法）；50ppb（超临界法）。

# 4.2.5测量效率TOC：≥3个样品/小时。

# 4.2.6电子气路控制系统：具有在线实时质量流量监测和控制技术可以补偿气流流速引起的变化。气体流速数字化控制,带有气体流量自动补偿校正系统；

4.2.7软件系统：同时具有中文和英文界面的软件；具有方法开发和储存功能；系统状态显示和参数设定；具有1次方或2次方线性回归校正曲线；实验结果可以输出及打印；遵循GLP（优良实验室规范）操作软件为全中文界面。

4.3仪器验收指标

4.3.1标准曲线及回归系数要求

4.3.1.1配置以下浓度做标准曲线，要求回归系数大于0.9999；

| 浓度 | STD1 | STD2 | STD3 | STD4 | STD5 | STD6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg/L | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 |

4.3.1.2加标回收率及精密度

检测稀释水（超纯水）空白5次，取平均值；

将高温灼烧后TOC约为1ppm的干盐配置成饱和盐水，取一份用超纯水稀释10倍测其TOC数据，另一份加入5ppm标准溶液，用超纯水稀释10倍后上机检测扣除空白后计算加标回收率，连续检测5次，要求加标回收率为90%～110%，5次检测的RSD≤3.0%。